摘要 (Abstract)

本技術手冊旨在闡述一套針對 Halo Photonics Streamline XR+ 系列都卜勒光達（Doppler LiDAR）所開發的自動化風場反演與數據管理系統。Doppler LiDAR 透過發射 1.5 µm 波長的紅外雷射脈衝，利用氣膠（aerosol）作為示蹤劑，能以高時空解析度觀測大氣邊界層（PBL）的風場結構,。然而，原始觀測數據（.hpl 檔案）量體龐大且包含系統雜訊，直接應用於氣象分析具有挑戰性。

本系統採用模組化 Python 架構結合 MySQL 資料庫，實現了從原始數據攝取（ETL）、品質控制（QC）到速度方位顯示（VAD）風場反演的完整流程。在方法論上，本系統利用最小平方法（Least Squares Method）將徑向速度（Radial Velocity）重建為三維風向量（）,。為了確保數據品質，系統整合了基於訊號雜訊比（SNR）的過濾機制,，並引入矩陣條件數（Condition Number）作為診斷 VAD 反演穩定性的關鍵指標。本文件將詳細說明系統架構、數學原理、資料庫設計以及操作流程，旨在為使用者提供一套標準化、可追溯且具備物理意義驗證的風場處理方案。

簡介 (Introductions)

  - 背景與儀器原理 (Background and Instrument Principle)

大氣邊界層的風場觀測對於數值天氣預報、風能評估以及空氣品質監測至關重要。傳統的氣象鐵塔或探空氣球雖然能提供精確數據，但在垂直覆蓋範圍或時間解析度上存在限制。都卜勒光達作為一種主動式遙測儀器，填補了這一空白。

本系統所使用的 Halo Photonics Streamline XR+ 是一款基於光纖技術的相干都卜勒光達（Coherent Doppler LiDAR）。其運作原理如下：

• 雷射發射：系統發射波長為 1.548 µm 的近紅外雷射脈衝。此波段對人眼安全（Class 1M），且主要由大氣中的氣膠粒子（如灰塵、水滴）進行米氏散射（Mie scattering），而非分子的瑞利散射，因此特別適用於邊界層觀測。

• 都卜勒頻移 (Doppler Shift)：當雷射光束照射到隨風移動的氣膠粒子時，背向散射回來的訊號會產生頻率變化（都卜勒頻移）。系統透過外插檢測（Heterodyne detection）技術，將回波訊號與本地振盪器（Local Oscillator）混合，從而精確解算出沿著光束方向的徑向速度（）。

• 掃描機制：雖然光達僅能測量徑向速度，但透過內部或外部掃描器的轉動，可以執行如 PPI（Plan Position Indicator）或 VAD（Velocity Azimuth Display）等掃描策略，從多個角度採樣以重建三維風場,。

挑戰與問題陳述 (Challenges and Problem Statement)

儘管光達硬體功能強大，但在數據處理上仍面臨以下挑戰，這也是本軟體系統旨在解決的核心問題：

- 訊號品質的不確定性： 光達數據的品質高度依賴大氣中的氣膠濃度。在極度潔淨的空氣中或超過一定高度後，回波訊號會急劇衰減,。系統會輸出強度指標（Intensity, 即 ）。根據文獻與手冊建議，通常需設定 SNR 閾值（如 -18.2 dB 或 -21 dB）以過濾無效數據,，否則雜訊會被誤判為極端的風速值。

- 風場反演的幾何限制： 將徑向速度轉換為水平風速（）通常依賴 VAD 演算法。此算法假設在掃描圓周內的風場是水平均勻的（Horizontally Homogeneous）。然而，若掃描角度分佈不均、大氣存在強烈亂流或有障礙物遮蔽，會導致反演矩陣呈現病態（Ill-conditioned），使得計算出的風速誤差被放大。因此，需要引入數學診斷工具（如條件數）來剔除不可信的解。

- 數據管理與批次處理： 光達全天候運作會產生大量的 .hpl 文字檔案，這些檔案難以直接進行長時間序列的查詢或多維度分析。

系統解決方案 (Proposed Solution)

Database (資料庫)

本專案採用 MySQL 8.0 關聯式資料庫系統作為核心數據樞紐，主要旨在解決 Halo Streamline Doppler LiDAR 在長期觀測下產生之海量且非結構化 .hpl 原始檔案的管理挑戰,。透過客製化的 ETL（擷取、轉換、載入）腳本 dooplerInsert_v3.py，系統將原始文字流「嵌入（Embed）」至高度正規化的資料表結構中，將重複的掃描元數據（Header）與百萬級的閘門觀測值（Gate）分離儲存，從而大幅降低冗餘並提升查詢效能。在數據「整合（Integrate）」與「管理（Manage）」方面，MySQL 扮演了連接品質控制（QC）與 VAD 反演運算的關鍵橋樑；它不僅透過外鍵約束（Foreign Keys）與觸發器（Triggers）確保了資料的一致性與級聯刪除（Cascading Delete）的安全機制,，更支援了「非破壞性」的標記架構，允許系統在不更動原始數據的前提下，動態更新品質狀態（qc_selected），實現了從原始訊號到精確風場圖譜的可溯源自動化流程.

  - 資料庫表單 (tables)

Table 1 Doopler LiDAR MySQL資料庫架構說明

| 資料表名稱 (Table Name) | 類型 (Type) | 專業功能描述 (Professional Description) | 對應python模組 (Module) |
| --- | --- | --- | --- |
| import_run | 批次紀錄 (Batch Log) | 資料攝取批次管理表。 用於追蹤每一次資料匯入作業的 Session，實現資料的批次管理與級聯刪除 (Cascading Delete)。當刪除此表的一筆紀錄時，該次匯入的所有觀測資料會自動清除。 | dooplerInsert_v3.py |
| wind_profile_header | 父表 (Parent Table) | 掃描層級元數據表 (Metadata)。 儲存每個 .hpl 檔案的全域參數。透過正規化設計，將重複出現的系統參數從閘門數據中抽離，以節省儲存空間。 | dooplerInsert_v3.py |
| wind_profile_gate | 子表 (Child Table) | 觀測層級原始數據表 (Raw Data)。儲存最底層的觀測數值，量體最大 (百萬級資料列)。包含徑向速度與訊號強度，並設有品質控制 (QC) 狀態標記欄位。 | dooplerInsert_v3.pyqc_tagging_v2.py |
| vad_rule_qc | 配置表 (Config) | 品質控制規則定義表。 儲存 QC 演算法的規則庫。允許使用者透過 Dashboard 動態啟用或停用特定的物理過濾規則，無需修改程式碼,。 | qc_tagging_v2.pydopplerDashboard.py |
| proc_run | 運算紀錄 (Process Log) | 風場反演作業紀錄表。 記錄 VAD (Velocity Azimuth Display) 演算法的執行歷史與版本參數。用於追溯每一次科學計算所使用的參數設定。 | wind_profile_uvw_v2.py |
| vad_gate_fit | 結果表 (Result Table) | 三維風場反演結果與診斷表。 儲存經由最小平方法 (Least Squares) 重建後的三維風向量，以及數學穩定性診斷指標。這是最終繪圖與科學分析的來源,。 | wind_profile_uvw_v2.pyplot_wind_profile.py |

  - 表單欄位 (table field)

以下列表整理了 doopler 資料庫中各個資料表的欄位定義、資料型別大小以及其在系統中的具體功能與物理意義。內容依據 SQL 架構檔 Python 處理邏輯彙整。

    - import_run (匯入批次管理表)

此表用於追蹤每一次 .hpl 檔案的匯入作業，支援級聯刪除 (Cascading Delete) 機制,。

| 欄位名稱 (Field) | 資料類型/大小 (Data Size) | 功能與物理意義 (Function) |
| --- | --- | --- |
| import_id | bigint UNSIGNED | 主鍵 (PK)。 每一次匯入作業的唯一識別碼。刪除此 ID 會自動清除關聯的所有 Header 與 Gate 資料。 |
| folder_path | varchar(512) | 原始 .hpl 檔案所在的來源資料夾路徑。 |
| files_count | int UNSIGNED | 該次批次作業中成功匯入的檔案總數。 |
| created_at | datetime | 匯入作業執行的時間戳記。 |

    - wind_profile_header (掃描層級元數據表)

儲存每個掃描檔案的全域參數，正規化設計以減少冗餘,。

| 欄位名稱 (Field) | 資料類型/大小 (Data Size) | 功能與物理意義 (Function) |
| --- | --- | --- |
| header_id | bigint UNSIGNED | 主鍵 (PK)。代表單次完整的掃描事件 (Scan Event)。 |
| import_id | bigint UNSIGNED | 外鍵 (FK)。連結至 import_run，用於追溯匯入批次。 |
| filename | varchar(255) | 原始 .hpl 檔名 (例如: Wind_Profile_...hpl)。 |
| system_id | smallint UNSIGNED | 光達儀器編號，用於識別不同設備。 |
| num_gates | smallint UNSIGNED | 垂直方向的閘門 (Range Gate) 總數。 |
| range_gate_length_m | double | 空間解析度 (例如 30.0 公尺)，即每個閘門的長度。 |
| pulses_per_ray | int UNSIGNED | 每道光束累積的雷射脈衝數，影響信噪比。 |
| scan_type | varchar(64) | 掃描模式 (如 VAD, RHI, Stare)，決定後續處理邏輯。 |
| focus_range | int UNSIGNED | 光學聚焦距離，影響特定高度的訊號強度。 |
| start_time | datetime(2) | 關鍵索引。掃描開始的精確時間 (含毫秒)，用於時間序列排序。 |
| instrument_spectral_width_ms | double | 儀器本身的頻譜寬度基線，用於 QC 判定湍流。 |

    - wind_profile_gate (觀測層級原始數據表)

儲存最底層的觀測數值，量體最大。包含品質控制 (QC) 標記,。

| 欄位名稱 (Field) | 資料類型/大小 (Data Size) | 功能與物理意義 (Function) |
| --- | --- | --- |
| id | bigint UNSIGNED | 主鍵 (PK)。每一筆閘門數據的流水號。 |
| header_id | bigint UNSIGNED | 外鍵 (FK)。連結至 wind_profile_header，支援級聯刪除。 |
| ray_idx | smallint UNSIGNED | 光束索引 (Ray Index)，代表掃描中的第幾道光束。 |
| range_gate_index | smallint UNSIGNED | 高度層索引 (0, 1, 2...)，配合 Header 計算實際高度。 |
| doppler_ms | double | 徑向速度 (V_r)。正值遠離儀器，負值接近儀器 (m/s),。 |
| intensity_snr_plus1 | double | 訊號強度 (1 + SNR)。QC 的核心指標，通常需 > 1.015 (-18.2dB),。 |
| beta_m_inv_sr_inv | double | 背向散射係數 ()，與氣膠濃度有關。 |
| spectral_width_ms | double | 頻譜寬度。反映測量體積內的速度變異 (亂流或降雨),。 |
| azimuth_deg | double | 光束方位角 (0-360度)。 |
| elevation_deg | double | 光束仰角 (通常 VAD 為 60或75度)。 |
| pitch_deg / roll_deg | double | 儀器的俯仰與翻滾角，用於 QC 檢查儀器水平狀態。 |
| qc_selected | tinyint(1) | QC 狀態旗標。1=通過 (可用於計算)，0=被過濾 (保留但忽略)。 |
| qc_failed_rules_csv | varchar(512) | 紀錄該數據違反了哪些 QC 規則 (如 check_snr_min)。 |

4. vad_rule_qc (QC 規則配置表)

定義品質控制的邏輯開關，允許動態調整過濾策略。

| 欄位名稱 (Field) | 資料類型/大小 (Data Size) | 功能與物理意義 (Function) |
| --- | --- | --- |
| rule_id | int | 主鍵 (PK)。規則識別碼。 |
| def_name | varchar(128) | 對應 Python 程式 (qc_tagging_v2.py) 中的裝飾器函數名稱。 |
| is_active | tinyint(1) | 啟用開關。1=啟用此規則，0=停用。 Dashboard 可切換此狀態。 |
| rule_order | int | 規則執行的優先順序。 |
| description | varchar(255) | 規則描述與物理意義說明。 |

    - proc_run (運算批次紀錄表)

記錄 VAD 反演運算的執行歷程。

| 欄位名稱 (Field) | 資料類型/大小 (Data Size) | 功能與物理意義 (Function) |
| --- | --- | --- |
| run_id | bigint UNSIGNED | 主鍵 (PK)。通常使用 Unix Timestamp，標記一次運算批次。 |
| rule_tag | varchar(64) | 標記使用的演算法版本或規則集名稱 (如 VAD_VERIFIED)。 |
| params_json | json | 紀錄當時使用的參數 (如 max_selected, 閾值等) 以供溯源。 |
| finished_at | datetime | 運算完成時間。 |

    - vad_gate_fit (風場反演結果表)

儲存經過 VAD 算法與最小平方法解算後的三維風場及診斷指標,。

| 欄位名稱 (Field) | 資料類型/大小 (Data Size) | 功能與物理意義 (Function) |
| --- | --- | --- |
| run_id | bigint UNSIGNED | 複合主鍵。對應 proc_run，區分不同版本的計算結果。 |
| header_id | bigint UNSIGNED | 複合主鍵。對應原始掃描。 |
| range_gate_index | int UNSIGNED | 複合主鍵。對應高度層。 |
| u_ms / v_ms | double | 東西向 () 與 南北向 () 風速分量 (m/s),。 |
| w_ms | double | 垂直風速 () 分量 (m/s)。 |
| speed_ms | double | 水平風速，由 計算得出。 |
| dir_deg | decimal(6,3) | 氣象風向 (0=北, 90=東)。已轉換為風的來向。 |
| r2 | double | 判定係數 ()。衡量風場是否符合「水平均勻」假設 (接近 1.0 為佳),。 |
| cond_num | double | 條件數 (Condition Number)。矩陣病態指標，數值過大 (>30) 代表解不穩定,。 |
| rmse_ms | double | 均方根誤差。觀測值與擬合模型之間的殘差。 |
| status | enum(...) | 計算狀態 (ok, solve_fail, insufficient_samples)。 |
| n_selected_rays | int UNSIGNED | 實際參與解算的有效光束數量 (需 $\ge 3$)。 |
| az_span_deg | double | 有效數據的方位角覆蓋範圍，過小會導致 LOWSPAN 警告。 |
| warn_flags | varchar(128) | 警告旗標。如 ILLCOND (病態矩陣), LOWR2 (非均勻)。 |
| selected_ray_idx_csv | varchar(1024) | 用於解算的原始光束索引列表 (CSV 格式)，用於除錯。 |

The following is the Entity Relationship (ER) chart for the database:

解決方式 (Approach)

本技術手冊所描述的系統，透過以下三個核心模組來解決上述問題：

  - 資料倉儲與 ETL 流程詳解 (dooplerInsert_v3.py)

dooplerInsert_v3.py 模組是整個系統的 ETL（Extract, Transform, Load）引擎。由於都卜勒光達在長期觀測下會產生數以萬計的文字檔案，此模組的任務是將這些非結構化的 ASCII 數據轉換為結構化的關聯式資料（Relational Data），以便進行高效的時空查詢。

  - 原始檔案解析 (Extract)

Halo Photonics 的 .hpl 檔案採用特定的階層式結構。dooplerInsert_v3.py 利用 Python 的文字處理能力，針對此結構進行解析：

- 檔頭資訊 (Header Parsing)： 檔案的前幾行包含全域參數。程式中的 extract_header 函數會讀取如 System ID（系統編號）、Scan type（掃描類型：VAD, RHI, Stare）、Pulses/ray（每道光束的脈衝數）以及最重要的 Start time（掃描開始時間）。

- 關鍵技術：使用正則表達式（Regex）解析非標準的時間字串（如 20240129 21:52:39.74）並轉換為 Python datetime 物件。

- 數據區塊解析 (Data Block Parsing)： 在檔頭 (header) 之後，數據以「光束（Ray）」為單位排列。每一道光束包含兩部分：

  - 光束參數行 (Data line 1)：包含該光束的精確時間（Decimal time）、方位角（Azimuth）、仰角（Elevation）以及儀器的俯仰與翻滾角（Pitch/Roll）。

  - . 閘門數據行 (Data line 2)：緊接著是該光束沿著視線方向的多個距離閘門（Range Gates）。程式會迭代讀取每個閘門的四個核心物理量：

- Doppler: 徑向風速 ()。

- Intensity: 訊號強度 ()，這是後續品質控制的關鍵依據。

- Beta: 背向散射係數 ()，用於氣膠與雲層識別。

- Spectral Width: 頻譜寬度，反映湍流強度。

  - 數據正規化與轉換 (Transform)

為了節省儲存空間並確保資料一致性，本系統在寫入 MySQL 之前進行了資料正規化（Normalization）：

- 父子表結構 (Parent-Child Relationship)： 原始檔案中，Scan type 或 System ID 等資訊在每個檔案中只出現一次，但在資料庫中若重複儲存在每一筆閘門數據中會造成極大的冗餘。

- Header Table (wind_profile_header)：儲存掃描層級的資訊（如地點、時間、掃描模式）。每次匯入新檔案時，程式會先呼叫 upsert_header_and_get_header_id 取得唯一的 header_id。

- Gate Table (wind_profile_gate)：儲存數百萬筆的觀測數據。每一筆數據透過 header_id 與父表連結，僅儲存會變動的數值（如 Doppler, Intensity）。

- 批次處理優化： 考量到光達一天可能產生數千個檔案，程式使用了 executemany 指令進行批次寫入。這比逐行寫入資料庫快上數十倍，顯著降低了系統的 I/O 負載。

  - 載入與資料庫優勢 (Load & Benefits)

    - dooplerInsert_v3.py

執行dooplerInsert_v3.py將資料被存入 MySQL 的資料庫後，為後續的科學分析帶來了以下優勢：

- 多維度快速檢索： 研究人員不再需要開啟成千上萬個文字檔來尋找特定數據。
情境範例：「我想找出所有高度在 500m 到 1000m 之間，且 SNR 大於 0.015 的 VAD 掃描數據。」

- SQL 實現：透過 SELECT * FROM wind_profile_gate JOIN wind_profile_header ... WHERE scan_type='VAD' AND intensity_snr_plus1 > 1.015 即可在毫秒級完成查詢。

- 數據完整性 (Integrity)： 資料庫設計了外鍵約束（Foreign Keys）與觸發器（Triggers）。例如 trg_cleanup_vad_results 觸發器確保了當原始 Header 數據被刪除時，所有相關聯的計算結果（如反演後的風場）也會自動被清除，防止產生孤兒數據（Orphan Data）。

- 支援高效的品質控制 (QC)： 將數據結構化後，QC 模組 (qc_tagging_v2.py) 可以直接在資料庫層面上對 intensity_snr_plus1 欄位進行過濾操作，而無需重新讀取原始檔案，極大化了處理效率。

總結來說，dooplerInsert_v3.py 不僅是一個檔案讀取腳本，它是一個將物理測量轉換為可查詢資產的關鍵橋樑，為後續的風場反演與湍流分析奠定了堅實的基礎。

    - 品質控制與標記系統詳解 (qc_tagging_v2.py)

在遙測領域中，區分真實的氣象訊號與儀器雜訊是至關重要的挑戰。本系統的設計哲學是「保留原始數據，標記可用狀態」，這與傳統的「過濾即刪除」方法有顯著不同。

      - 非破壞性標記機制 (Non-destructive Tagging Mechanism)

qc_tagging_v2.py 的核心運作並非刪除資料庫中的資料列，而是透過更新 SQL 表單 wind_profile_gate 中的狀態欄位來進行管理。

- 資料庫實作： 程式會讀取原始數據，經過一系列規則檢查後，執行 SQL 更新指令： UPDATE wind_profile_gate SET qc_selected=%s, qc_failed_rules_csv=%s ...

- qc_selected：布林值（0 或 1）。若數據通過所有啟用規則，設為 1（可用）；否則設為 0（不可用）。

- qc_failed_rules_csv：文字欄位。若數據被剔除，此處會記錄具體違反了哪條規則（例如 "check_snr_min,check_velocity_bounds"）。這對於後續的故障排除與演算法調整極具價值。

優勢： 這種設計確保了數據的可溯源性（Data Provenance）。若未來研究發展出更先進的雜訊處理技術（例如 Manninen et al. 提出的背景雜訊修正算法允許在更低 SNR 下提取風速,），我們只需調整 QC 參數並重新執行此腳本，即可「救回」原本被標記為不可用的數據，而無需重新進行耗時的檔案匯入。

- 基於物理限制的過濾規則 (Physics-based Filtering Rules)

程式碼中定義了一系列裝飾器（Decorators）註冊的規則函數，每個函數對應一個物理限制或儀器極限：

- 訊號強度檢查 (check_snr_min)：

- 邏輯：檢查 intensity_snr_plus1 欄位。計算 。

- 閾值：預設 SNR_MIN = 0.015（即 -18.2 dB）。

- 物理意義：這是 Halo Photonics 原廠建議的保守閾值。低於此值的都卜勒速度估計其精確度會急劇下降，隨機誤差會超過 20 cm/s，導致風場反演結果發散。

- 徑向速度邊界 (check_velocity_bounds)：

- 邏輯：檢查 doppler_ms 是否在合理範圍內。

- 閾值：預設 VR_ABS_MAX = 60.0 m/s。

- 物理意義：此閾值設定通常基於儀器的 Nyquist Velocity（最大不模糊速度）。Halo Streamline XR+ 的 Nyquist 速度約為 ±38 m/s。超過此範圍的數值通常是訊號混疊（Aliasing）或硬體錯誤的結果。

- 頻譜寬度檢查 (check_spectral_width_max)：

- 邏輯：檢查 spectral_width_ms。

- 物理意義：頻譜寬度代表測量體積內速度的變異數。異常寬的頻譜通常意味著降水（雨滴落下速度不一）或極強的湍流，這些狀況下的平均徑向速度可能無法代表環境風場。

- 姿態檢查 (check_pitch_roll_max)：

- 邏輯：檢查光達的 pitch_deg 與 roll_deg。

- 閾值：絕對值需小於 2.0 度。

- 物理意義：VAD 風場反演假設光達是水平放置的。若地基傾斜，掃描圓錐會變形，導致計算出的水平風速與風向產生系統性偏差。

      - 統計與一致性過濾 (Statistical & Consistency Filtering)

除了單點物理限制，qc_tagging_v2.py 還引入了基於統計學的過濾器，用於識別離群值（Outliers）：

- MAD 離群值檢測 (check_gate_outlier_mad)：

- 演算法：針對同一個高度層（Range Gate）的所有掃描點（Rays），計算徑向速度的中位數（Median）與絕對中位差（MAD, Median Absolute Deviation）。

- 邏輯：若某個點的速度偏離中位數超過 3.5 * MAD，則標記為異常。

- 應用：這能有效過濾掉硬目標回波（Hard Targets）（如飛鳥、電塔）或偶發的儀器雜訊。這些點的 SNR 可能很高，但速度與周圍氣流明顯不一致，單靠 SNR 過濾無法剔除。

- 方位角重複檢查 (check_azimuth_duplicate_guard)：

- 邏輯：檢查同一掃描圈內是否有重複或極度接近的方位角數據。

- 應用：VAD 演算法依賴於方位角的均勻分佈。若掃描頭轉動不順或數據寫入重複，會導致矩陣運算時權重不均，影響最終風向的計算。

透過上述多層次的標記流程，本系統確保了進入 VAD 反演算法的程式（wind_profile_uvw_v2.py）因其數據是經過嚴格篩選的高品質數據，同時完整保留了原始觀測紀錄以備未來之需。

    - 風場反演算與診斷核心詳解 (wind_profile_uvw_v2.py)

此模組是系統的物理運算核心。在前一階段（QC）中，雜訊已被標記排除，此階段僅提取 qc_selected = 1 的高品質數據，透過數學反演重建大氣風場，並將結果存入資料庫的 vad_gate_fit 表單中。

      - VAD 反演演算法 (VAD Retrieval Algorithm)

本系統採用標準的 速度方位顯示 (VAD, Velocity Azimuth Display) 技術。其核心假設是：在光達掃描的圓周範圍內，風場是水平線性均勻的。

- 數學模型： 對於每一個高度層（Range Gate），光達在不同方位角  測得的徑向速度  與真實風場  的關係可表示為線性方程：  其中  為仰角（Elevation Angle）。

- 矩陣求解： 程式碼 wind_profile_uvw_v2.py 中的 solve_vad_unweighted 函數建構了一個設計矩陣 （包含方位角與仰角的三角函數分量），並利用 numpy.linalg.lstsq 執行 最小平方法 (Least Squares Method)。這能找出讓觀測值與理論值誤差平方和最小的  解，從而將單維度的徑向速度合成出三維風向量。

- 批次處理： 為了應對大量數據，程式採用 process_gate_batch 邏輯，針對每個高度層只要有 3 個以上的有效光束（Rays），即嘗試進行解算，解決了傳統迴圈效率低落的問題。

- 最小平方法求解 (numpy.linalg.lstsq) 運作機制： 由於光達掃描通常包含多道光束（例如 或 ），而未知數僅有 3 個，這構成了一個 的超定矩陣。程式呼叫 numpy.linalg.lstsq(A, vr_ms, rcond=None) 執行以下運算：

- 最小化殘差 (Minimizing Residuals)：該函數尋找一組解向量 ，使得歐幾里得 2-范數（Euclidean 2-norm） 最小化。換言之，它找出能讓「觀測徑向速度」與「VAD 模型預測速度」之間誤差平方和最小的 組合。

- 奇異值分解 (SVD)：除了返回風速解 ，該函數底層使用奇異值分解（Singular Value Decomposition）來計算矩陣 的奇異值（svals）。程式碼利用這些奇異值計算 條件數 (Condition Number)，公式為 (svals/svals[-1])。

- 秩的計算 (Rank Determination)：函數返回矩陣的秩（rank）。在理想的三維風場反演中，秩應為 3。若秩小於 3，表示觀測幾何退化（例如所有光束都在同一直線上），無法解出完整的三維風場。

- 數據診斷與輸出：

- 利用 lstsq 返回的解計算預測值 yhat = A @ x，進而計算 判定係數 () 與 均方根誤差 (RMSE)，以評估風場符合「水平均勻假設」的程度。

- 將計算出的 cond_num（條件數）存入資料庫。若條件數過大（例如 > 100），代表矩陣呈現病態（Ill-conditioned），即使算出了風速，其數值也極不穩定，系統將標記 ILLCOND 警告。

      - 關鍵診斷指標 (Diagnostic Metrics)

單純算出風速是不夠的，系統必須評估「算出來的風速是否可信」。本系統計算了兩個關鍵指標：

- 條件數 (Condition Number) — 數學穩定性指標

- 定義： 條件數來自矩陣  的奇異值分解（SVD），計算方式為最大奇異值除以最小奇異值（）。在程式中由 sol["cond"] 變數表示。

- 物理意義與多重共線性： 條件數反映了觀測幾何結構的「強健度」。

  - 理想狀況：當掃描方位角均勻分佈（如完整的 360 度圓）時，條件數較低，解算穩定。

- 病態狀況 (Ill-conditioned)：若光達視線被障礙物（如建築物、樹木）遮蔽，導致只能採集到某個窄扇區（例如僅 30 度範圍）的數據，矩陣會出現 多重共線性 (Multicollinearity)。此時，微小的測量誤差會被放大成巨大的風速計算誤差（例如算出 100 m/s 的錯誤風速）。

- 系統處置： 系統設定了 DIAG_THRESH 閾值。若條件數過高（或方位角跨度 span 不足），系統會在 warn_flags 中標記 ILLCOND 或 LOWSPAN，並在後續繪圖或分析時自動捨棄該筆資料，防止輸出錯誤的風向資訊。文獻建議條件數超過 10 至 30 即應視為具有嚴重的多重共線性風險。

- 判定係數 () — 物理假設檢驗指標

- 定義： （Coefficient of Determination）衡量了觀測數據與 VAD 正弦波模型的擬合程度。計算公式為 ，其中 $SSR$ 為殘差平方和，$SST$ 為總變異量,。

- 物理意義與均勻性：  反映了「水平均勻假設」在大氣中是否成立。

  - 高  (接近 1.0)：表示觀測點的徑向速度完美落在正弦曲線上，該高度層風場均勻穩定。

  - 低 ：表示風場存在強烈非均勻性。這通常發生在：

    - 鋒面過境：掃描圓周的一側是冷空氣，另一側是暖空氣，風向急遽變化。

    - 強烈湍流：如對流邊界層（CBL）發展旺盛時。

    - 複雜地形：地形導致的氣流變形。

- 系統處置： 程式碼設定 r2_min: 0.5 作為基本門檻。Päschke et al. (2015) 的研究指出，嚴格的品質控制可將  閾值設為 0.95 以確保極高的風速準確度，但本系統保留原始  值於資料庫中，讓使用者可依據研究需求（如專門研究湍流時可能需要較低的 ）自行篩選。

- 輸出與應用 (Output and Application)

經過 VAD 反演核心模組（wind_profile_uvw_v2.py）處理後，計算結果將被寫入 MySQL 資料庫的 vad_gate_fit 表單中。此表單不僅儲存了最終的氣象風場數據，更包含了詳細的數學診斷指標，使研究人員能夠對每一筆反演結果進行嚴格的品質分級。

主要的輸出欄位與應用說明如下：

- 氣象狀態參數 (Meteorological State Variables)：

◦ 三維風速分量：u_ms（東西向）、v_ms（南北向）與 w_ms（垂直風速）。系統已將數學向量轉換為氣象定義，其中 u 正值代表西風（吹向東），v 正值代表南風（吹向北）。

◦ 水平風速與風向：speed_ms 與 dir_deg。程式碼在計算 dir_deg 時已執行坐標轉換 (math.degrees(math.atan2(u, v)) % 360.0 + 180.0) % 360.0，輸出的角度為「風的來向（Meteorological Wind Direction）」，即 0 度為北風，90 度為東風。

- 品質與診斷指標 (Quality & Diagnostic Metrics)：

◦ 數學穩定性：cond_num（條件數）。源自奇異值分解（SVD）的 ，用於偵測觀測幾何是否發生病態（Ill-conditioned）。若數值過大（例如 > 100），表示參與計算的光束角度分佈過窄，解出的風場極不穩定。

◦ 擬合優度：r2（決定係數 ）與 rmse_ms（均方根誤差）。 數值越接近 1.0，表示觀測到的徑向速度越完美地符合 VAD 正弦波模型，這也代表該高度層的風場越符合「水平均勻」的物理假設。

◦ 採樣完整性：n_selected_rays（參與解算的有效光束數）與 az_span_deg（方位角覆蓋範圍）。這能幫助使用者識別是否因雲層遮蔽導致只剩下單一扇區的數據（例如 az_span_deg < 120），進而避免使用缺乏代表性的風場數據。

- 警告旗標 (Warning Flags)：

◦ 系統會將潛在問題自動標記於 warn_flags 欄位（如 ILLCOND、LOWSPAN、LOWRANK），讓使用者無需手動檢查數值即可快速過濾劣質數據。

應用場景： 透過此結構化資料庫，使用者不僅能利用繪圖模組生成標準的風廓線圖（Wind Profile），更能執行高階的 SQL 篩選以進行科學研究。例如，若需提取「高品質且符合水平均勻假設」的邊界層風場數據，可執行如下查詢：

SELECT start_time, range_gate_index, speed_ms, dir_deg

FROM vad_gate_fit

JOIN wind_profile_header ON vad_gate_fit.header_id = wind_profile_header.header_id

WHERE r2 > 0.95

AND cond_num < 10

AND status = 'ok';

此查詢機制實現了科學級的數據品質管理，確保後續湍流分析或通量計算的基礎數據皆具有高度的可信度。

    - 風廓線視覺化 (plot_wind_profile.py)

此模組是系統的「數據呈現層」，負責將 MySQL 資料庫中經過 VAD 反演計算的科學數據（vad_gate_fit），轉換為直觀的氣象風廓線圖（Wind Profile）。

- 後端渲染技術 (Backend Management)：

◦ 程式碼開頭即設定 matplotlib.use('Agg')。這是為了配合 dopplerDashboard.py 的嵌入式設計。「Agg」是一種非互動式的後端，它只生成圖像數據而不嘗試彈出視窗。這防止了當此腳本被 GUI 呼叫時，發生執行緒衝突或彈出多餘視窗的問題。

◦ 在 main() 函數中（用於獨立測試時），程式碼會嘗試切換回 TkAgg 以便開發者能直接彈出視窗檢視結果。

- 數據轉換與樞紐分析 (Data Transformation with Pivot)：

◦ 從資料庫撈取的數據是「長格式（Long-format）」的，即每一列代表一個特定時間、特定高度的單點數據。

◦ 為了繪製等高線圖或網格圖，必須將其轉換為矩陣格式。程式利用 pandas.pivot_table 函數，將 start_time 作為欄（Columns，X軸），height_m 作為索引（Index，Y軸），並將 speed_ms、u_ms、v_ms 作為值，重塑為二維網格。這使得 matplotlib 能夠將風速與風向映射到正確的時空座標上。

- 繪圖邏輯與降採樣 (Subsampling & Visualization)：

◦ 風羽圖 (Wind Barbs)：使用 ax.barbs 繪製。由於光達數據的時間解析度很高（可能每幾分鐘一筆），若繪製所有數據點會導致圖表過於擁擠。程式碼定義了 BARB_INTERVAL（時間軸間隔）與 BARB_GATE_INTERVAL（高度軸間隔），利用切片語法（Slicing [::s_h, ::s_t]）進行降採樣，僅繪製部分的風羽，以保持圖表清晰可讀,。

◦ 熱圖 (Heatmap/Mesh)：雖然程式碼主要使用 barbs 來同時顯示風速（顏色）與風向（倒鉤），但透過 cmap 與 norm 設定，風羽本身的顏色即代表了風速強度（Jet Colormap），達到了類似熱圖的效果。

--------------------------------------------------------------------------------

    - 整合控制台 (dopplerDashboard.py)

此模組是系統的「指揮中心」，採用 Python 的 tkinter 庫構建圖形化使用者介面（GUI）。它不包含物理運算邏輯，而是負責調度其他模組。

• 動態模組加載 (Dynamic Module Loading)：

◦ 為了支援開發與調試，介面不使用標準的 import，而是定義了 force_load_module 函數。它利用 importlib 在每次按鈕被點擊時重新加載（Reload）底層的 Python 腳本（如 qc_tagging_v2 或 wind_profile_uvw_v2）。

◦ 這意味著如果研究人員修改了 QC 閾值或反演演算法並儲存檔案，無需重啟整個 Dashboard，只需再次點擊按鈕，系統就會載入最新的程式碼邏輯。

• 流程整合 (Pipeline Integration)：

◦ 介面將處理流程標準化為四個步驟：

  - 匯入 (Ingest)：呼叫 dooplerInsert_v3 讀取 .hpl 檔案。

  - 品質控制 (QC)：呼叫 qc_tagging_v2 對數據進行標記。

  - 計算 (Calc)：呼叫 wind_profile_uvw_v2 執行 VAD 反演。

  - 繪圖 (Plot)：呼叫 plot_wind_profile 生成圖表。

• 圖表嵌入技術 (Figure Embedding)：

◦ 為了在單一視窗中顯示結果，程式使用了 matplotlib.backends.backend_tkagg 中的 FigureCanvasTkAgg。

◦ 當使用者選擇日期後，Dashboard 會呼叫繪圖模組取得 Figure 物件，然後透過 Canvas 將其「畫」在 Tkinter 的 Frame (self.plot_frame) 上，實現了無縫的視覺化體驗。

• QC 規則管理：

◦ 介面包含一個 Treeview 表格，直接連結到資料庫的 vad_rule_qc 表單。使用者可以點擊表格中的規則來切換其 ACTIVE/INACTIVE 狀態，這讓非程式設計人員也能動態調整 QC 策略（例如暫時關閉 SNR 過濾以分析雜訊）,。

    - 系統維護與重置 (dooplerRese.py)

此模組是系統的「歸零工具」，用於開發階段的測試或新專案的初始化。

• 危險操作與保護 (Data Wiping & Safety)：

◦定義了一個 TABLES_TO_WIPE 清單，包含所有觀測數據表（vad_gate_fit, wind_profile_gate 等），但刻意排除了配置表（如 vad_rule_qc），確保系統設定不會遺失。

◦ 為了防止誤操作，程式強制要求使用者輸入 "yes" 或 "y" 才能執行。

• 資料庫重置邏輯 (Truncate & Constraints)：

◦ 外鍵約束 (Foreign Keys)：由於資料庫表單之間存在父子關聯（Header -> Gate），直接刪除可能會因外鍵約束而失敗。程式碼在執行刪除前，會先執行 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0 暫時關閉檢查。

◦ TRUNCATE 指令：程式使用 TRUNCATE TABLE 而非 DELETE。TRUNCATE 不僅速度更快（不寫入逐行日誌），更重要的是它會將資料表的 AUTO_INCREMENT 計數器重置為 1。這確保了重置後的資料庫 ID 從頭開始，保持數據的整潔性。

◦ 操作完成後，程式會重新啟用外鍵檢查 (SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1) 以維護資料庫的完整性。

  - 資料庫觸發器 (database trigger)

根據 doopler.sql 提供的 SQL 定義，本系統使用了 MySQL 的觸發器（Triggers）來自動化維護資料完整性（Data Integrity）並執行物理參數的自動計算。

本系統利用觸發器實現兩大核心目標：

- 防止孤兒資料產生（Orphan Data Prevention） 與

- 物理參數自動計算（Auto-Calculation）。

以下是針對每個觸發器功能的專業描述章節，說明其運作機制以及所嵌入（影響）的資料表：

- 級聯刪除與清理類 (Cascading Delete & Cleanup)

此類觸發器監聽「刪除」動作，確保當上層資料被移除時，相關聯的下層數據會自動清除，保持資料庫的整潔。

| 觸發器名稱 (Function Name) | 觸發時機 (Event) | 運作機制與嵌入資料表 (Mechanism & Embedded Tables) |
| --- | --- | --- |
| trg_cleanup_import_data | BEFORE DELETE on import_run | 功能描述：當使用者刪除一筆匯入批次紀錄時，此觸發器會強制刪除該批次所屬的所有掃描檔頭（Header）。這比單純依賴外鍵約束更安全，確保了層級結構的正確移除。嵌入/影響資料表：• 監聽表：import_run (批次表)• 操作表：wind_profile_header (掃描檔頭表) |
| trg_cascade_delete_run | AFTER DELETE on proc_run | 功能描述：當刪除一筆 VAD 運算紀錄（Process Run）時，系統會自動清除所有與該 run_id 關聯的風場反演結果。這確保了 vad_gate_fit 表中不會殘留無對應運算紀錄的數據。嵌入/影響資料表：• 監聽表：proc_run (運算紀錄表)• 操作表：vad_gate_fit (風場結果表) |
| trg_cleanup_vad_results | BEFORE DELETE on wind_profile_header | 功能描述：這是更細顆粒度的清理機制。當單一掃描檔案（Header）被刪除時，此觸發器會移除該特定檔案所衍生出的所有 VAD 計算結果，防止分析結果指向不存在的原始檔案。嵌入/影響資料表：• 監聽表：wind_profile_header (掃描檔頭表)• 操作表：vad_gate_fit (風場結果表) |

b. 技術流程圖：計算與繪圖 (Technical Flowchart)

此流程圖描述數據如何從原始檔案轉換為最終圖表：

- Raw Data Input (.hpl)

  - 讀取 .hpl 檔案，提取 Decimal time, Azimuth, Elevation, Doppler, Intensity。

- Database Storage (MySQL)

  - 寫入 wind_profile_gate。

- Quality Control (Python)

  - Query: SELECT * FROM wind_profile_gate

  - Filter: If Intensity (SNR+1) < 1.015 OR Spectral Width > Threshold  Set qc_selected = 0。

- VAD Retrieval (Math Kernel)

  - Group by: header_id, range_gate_index.

  - Check: 該高度層是否有足夠的有效光束（N  3）？

  - Construct Matrix : 基於 。

  - Solve: numpy.linalg.lstsq(A, vr) 取得 。

- Visualization

  - Query: SELECT u_ms, v_ms, speed_ms FROM vad_gate_fit.

  - Plot: X軸=時間, Y軸=高度(AGL), Color=風速, Barbs=風向。

c. 資訊圖表流程：邏輯與原因 (Infographical Flowchart Logic)

此部分解釋每個步驟的設計哲學（Why we do this）：

- Step 1: 匯入 (Ingest)

  - What: 將文字檔轉入關聯式資料庫。

  - Why: 原始 .hpl 檔案難以查詢。資料庫允許我們針對特定時間或高度進行快速檢索與批次處理。

- Step 2: 標記 (QC Tagging)

  - What: 標記雜訊，而非刪除。

  - Why: 保留原始數據是科學研究的原則。若未來改進了 SNR 閾值演算法（例如從 0.015 降至 0.008 以增加資料可用率），我們只需重新跑 QC，無須重新匯入數據。

- Step 3: VAD 計算 (Calculation)

  - What: 將單維度的「徑向速度」轉換為三維的「真實風速」。

  - Why: 光達只能看到光束方向的速度。我們利用掃描圓周（VAD）的幾何關係，假設同一高度層風場均勻，推算出真實風向風速。

- Step 4: 診斷 (Diagnostics)

  - What: 計算  與條件數（Condition Number）。

  - Why: 確保解算的可靠性。若  過低，表示風場不均勻（可能有亂流或障礙物）；若條件數過高，表示光束採樣角度不足（Collinearity），計算出的風速不可信。

d. 主要變數詳細解釋 (Major Variables Explanation)

以下變數為程式碼與資料庫中的核心參數，其物理意義對應至光達原理：

- intensity_snr_plus1 (Table: wind_profile_gate)

  - 定義：訊號強度，值為 。

  - 解釋：這是光達接收到的回波強度相對於系統雜訊的比率。

  - 應用：這是 QC 的最重要指標。Halo 光達通常建議 SNR 閾值為 -18.2 dB (即 Intensity )。低於此值表示回波太弱（通常由氣膠不足引起），速度數據不可靠。

- doppler_ms (Table: wind_profile_gate)

  - 定義：徑向速度（Radial Velocity），單位 m/s。

  - 解釋：粒子沿著雷射光束方向移動的速度分量。正值代表遠離光達，負值代表接近。

  - 應用：VAD 反演的基礎輸入數據。

- spectral_width_ms (Table: wind_profile_gate)

  - 定義：都卜勒頻譜寬度。

  - 解釋：反映了同一測量體積內粒子速度的離散程度（Variance）。

  - 應用：用於識別大氣湍流（Turbulence）或降水。過寬的頻譜通常意味著測量受到干擾（如雨滴或強烈渦流）。

- u_ms, v_ms, w_ms (Table: vad_gate_fit)

  - 定義：反演後的三維風速分量。

  - 解釋：

    - : 東西向風速（正值為西風，吹向東）。

    - : 南北向風速（正值為南風，吹向北）。

    - : 垂直風速。

  - 應用：透過  與  計算最終氣象風場。

- cond_num (Table: vad_gate_fit)

  - 定義：矩陣條件數 (Condition Number)。

  - 解釋：來自 numpy.linalg.lstsq 的 SVD 結果。

  - 應用：數學穩定性的指標。若數值過大（例如 > 10 或 30），表示參與計算的光束角度過於集中（例如缺了一大塊方位的數據），此時解出的風速極不穩定，應予捨棄。

3. 結論與討論 (Conclusions and Discussions)

本套軟體系統成功將 Halo Streamline XR+ 光達的原始數據處理流程標準化與自動化。透過整合 MySQL 資料庫，系統解決了大量 .hpl 檔案管理困難的問題。

主要優勢：

- 分離 QC 與計算：允許使用者針對不同天候狀況調整 QC 參數（如 vad_rule_qc 表單），而無需更動底層計算邏輯。

- 數學診斷：引入條件數（Condition Number）與  作為品質指標，能有效過濾掉因為遮蔽或大氣不均勻造成的錯誤風場，這比單純依賴 SNR 過濾更為先進。

- 可擴展性：代碼結構（如 process_gate_batch）支援大量數據的批次處理，適合長期觀測任務。

未來建議： 建議在 QC 模組中加入針對降水（Precipitation）的過濾邏輯，因為降水粒子具有較大的垂直落速，會汙染垂直風速的估算。此外，目前的 VAD 假設風場水平均勻，對於複雜地形或強烈對流天氣，建議結合 RHI 掃描或其他掃描策略進行驗證。

參考文獻 (References)

Halo Photonics. (2023). Streamline Scanning Doppler LiDAR System User Manual. Päschke, E., et al. (2015). "An assessment of the performance of a 1.5 µm Doppler lidar for operational vertical wind profiling".

Atmos. Meas. Tech.. (關於 SNR 閾值的討論)

Päschke, E., et al. (2015). (關於 VAD 最小平方法矩陣 A 的定義).

Päschke, E., et al. (2015). (關於 R² 作為均勻性檢驗的指標).

Boccippio, D. J. (1995). (關於條件數 Condition Number 與多重共線性的診斷). Halo Photonics. XR-LIDAR -data quick view. (關於 .hpl 檔案結構與變數定義).

Halo Photonics. XR-LIDAR -data quick view. (關於 Spectral Width 的物理意義).